- 长沙市第三医院手术部医用设备参数

—、项目需求预（概）算

| 序号 | 项目类别 | 采购项目名称 | 数量 | 是否允许进口 | 是否专用耗材 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用设备 | 电动手术床 | 1 | 否 | 否 | 4.5万 |
| -- | --- | -- | -- | -- | -- | -- |

二、项目需求概况

（一）技术要求

技术参数：

1.底座及台面支撑架及两侧轨道均为304或更优级别不锈钢材质。

2.床垫：进口人造革包裹，高密度记忆海绵一次成型，床垫面受力均匀，防静电、防水、易清洗消毒。

3.床面材质：优质碳塑板，满足X线摄片要求。

4.床台的升降、左右倾斜、前后倾斜，背部上下折操作控制由各自单独的传动器完成。

5.控制：具备手持式遥控器和面板控制器两种方式，有形象功能键及安全键，具有自锁定功能，两套系统独立运行。

6.腰板可手动升降；分腿式腿板，可拆卸。

7.交直流两用，双遥控控制，配备高性能充电电池，一次充满可支持实施≥50次标准手术。

8.配备床侧按键控制刹车装置。

9.台面（升降、前后倾）工作至极限位置时，电机具备自动保护停止功能。

- 10.运行噪音≤60dB（A）。

11.手术台和传动装置机械强度应符合YY0570-2005中21.101的要求。

12.手术台稳定性能应符合YY0570-2005中24.3.101的要求。

13.台面长≥2000mm，台面宽≥520mm 。

15.台面左倾幅度≥15°,台面右倾幅度≥15° 。

16.台面前倾幅度≥15°，台面后倾幅度≥15° 。

17.头板上折幅度≥50°，头板下折幅度≥90° 。

18.背板上折幅度≥55°，背板下折幅度≥15° 。

19.腰上角“∧”≤150°，腰下角“∨”≤120° 。

20.腿板上折幅度≥20°，腿板下折幅度≥90°，腿板分叉幅度≥180° 。

21.腰板最大升高幅度：≥100mm 。

23.输出功率:≥300VA 。

24.配置清单：主机1台、屏风架1个、搁臂架2副、支肩架2副、托腿架2副、床垫1套、持控制器2套。

（二）商务要求

★1. 质保期：自设备验收合格之日起整机质保3年。

- 2. 提供1年内生产的全新设备。

3. 质保期内所有产品（所有软硬件）维护更换、巡检（每年不得低于4次）、维修等费用包含在投标报价中，要求上门服务并建立检修登记；质保期满后，厂家提供设备使用终身维修技术支持并保障备品配件供应，原厂配件更换价格保证不高于省内原厂配件同期市场最低供应价（出具承诺函）。

4. 培训：由院方约定培训时间，包括设备操作和临床应用培训，至少进行2批次设备操作培训（装机完毕临床运行期间），线上培训次数不限；投标人应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作设备各功能和具备基础故障排查能力；培训相关费用包含在投标报价中。

5.付款方式： £全额、 R分期

| 序号 | 付款条件 | 支付合同总金额XX% | 是否为 履约验收期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货到安装调试合格并正常运行满30天经验收合格后 | 付至合同金额的90% | 是 |
| 2 | 质保期满后无相关质量问题 | 付至合同金额的100% | 否 |

（三）可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等

1. 投标人在投标文件中须提供备品备件（主要配件及易损件）、可升级主要功能模块清单，并加盖投标人公章；后期功能模块升级、质保期后有原厂备品备件或损耗部件更换，价格保证不高于原厂家省内同期市场最低供应价。（投标人需提供加盖公章的承诺函）

2. 设备在质保期内，提供7*24小时电话支持服务热线，在接到客户故障电话后，有专职的工程师负责维修，电话报修后1小时内响应并给出解决方案，委派工程师2小时内抵达采购人故障设备点，12小时内排除设备故障，质保期内若设备连续48小时及以上不能恢复正常工作，投标人需提供同档次备用设备给采购人使用，如无法提供备用机的，将按实际停机时间的7倍时长顺延质保期；如需更换故障配件（保修期内、外）的，零配件供应最长不超过1周；生产厂家提供产品终身软件系统同步更新升级服务；以上所有相关服务费用包含在投标报价中。

质保期内出现下述情况，必须无条件更换新机或退货：①质保期内，设备正常使用下出现两次及以上相同故障；②保修期第一年内设备正常完好率低于95%（按时间计算）。

- ★3. 如投标人所投设备需要使用专用试剂耗材，必须同时满足以下三个条件，投标人必须向院方说明设备专用试剂耗材使用情况，如投标人隐瞒了设备需要使用专用试剂耗材情况，院方有权拒绝验收设备，拒绝支付设备和试剂耗材费用，院方有权立即解除合同，所有损失（包括间接和直接损失）由投标人承担。如投标人所投设备不需要使用专用试剂耗材，只需要说明设备不需要使用专用试剂耗材即可。专用试剂耗材是指医疗设备所需使用的试剂耗材在国内市场上仅有一个生产厂家生产。

- ①投标人必须对设备需要使用的专用试剂耗材进行分项报价，折合到一人份；

- ②投标人必须承诺本设备需使用的专用试剂耗材价格不得高于院方现有同类试剂与耗材的价格，如出现试剂与耗材院方未使用的，则必须承诺此类试剂与耗材不得高于本地区同类试剂与耗材供应最低价格；

③投标人保证所投设备需要使用的专用试剂耗材在招采子系统中标产品，并将网上系统搜索信息截图打印。